| При ремонте телевизоров большинство дефектов приходится на неисправности блоков питания и цепей строчной развертки. Неисправные полупроводниковые приборы и резисторы легко определяются с помощью обычного мультиметра, электролитические конденсаторы – с помощью измерителя ESR. Но такие неисправ-ности, как межвитковые замыкания в строчном трансформаторе, отклоняющей сис-теме или в импульсном трансформаторе источника питания обычными способами обнаружить практически невозможно. Именно для обнаружения таких дефектов и был разработан FBTester.По сравнению с существующими зарубежными (К7205 LOPT/FBT tester Боба Паркера) и отечественными (конструктор, выпускаемый «МастерКит») приборами, FBTest имеет наилучшие массо-габаритные показатели (размеры печатной платы – 25х55 мм), минимальный потребляемый ток ( 3 мА в активном режиме и 100 мкА – в «спящем» ) и полное отсутствие каких-либо элемен-тов коммутации (кнопок, переключателей и т.п.). Включение прибора осуществляется простым замыканием щупов. Все это достигнуто за счет использования современной элементной базы ( микроконтроллер ATTiny26 фирмы ATMEL, малогабаритные SMD-компоненты ) и нестандартных программных решений ( применение динами-ческой индикации для зажигания светодиодов ) Принцип проверки в зарубежной литературе называется “ring testing”. Суть его заключается в следующем. Цепи строчной развертки ( первичная обмотка ТДКС, «коллекторные» емкости, отклоняющая система ) образуют колебательный контур с достаточно высокой добротностью. При воздействии на этот контур короткого импульса после окончания импульса напряжение на контуре не может мгновенно уменьшится до нуля. В контуре возникают затухающие гармонические колебания и по скорости их затухания оцениваются резонансные свойства контура ( добротность ). Наличие хотя бы одного короткозамкнутого (КЗ) витка ( неважно, в первичной или вторичной обмотке ) резко снижает добротность контура и через 1-2 периода воз-бужденные импульсом колебания полностью затухают (рис.1). Рис.1. FBTest «считает» количество периодов колебаний до затухания их до уровня 15% от начальной ампли-туды. Как показали экспериментальные данные, для исправных трансформаторов количество периодов колебаний при таком тестировании должно быть не менее 5-6( обычно 7-8 и более). | Амплитуда воздействующих импульсов около 0.5 В, поэтому проверку можно проводить без демонтажа трансформатора из платы ( амплитуды импульса недос-таточно для открывания полупроводниковых приборов, которые могут повлиять на результаты тестирования ). Результаты измерения индицируются с помощью 4х двухцветных светодиодов ( табл. 1 ). По номеру и цвету светящегося свето-диода (СД) можно судить о результатах тестирования. Номер СД Цвет; 1; 2; 3; 4. красный; 1 период; 2 периода; 3 периода; 4 периода. зеленый; 5 периодов; 6 периодов; 7 периодов; 8периодов. Зависимость номера и цвета светящегося светодиода от количества периодов «посчитанных» колебаний Табл.1 Если светится 1й, 2й или 3й красный СД, то трансформатор неисправен, если 4й красный или 1й зеленый, то трансформатор ВОЗМОЖНО неисправен ( 4-5 перио-дов колебаний ), если светятся 2й, 3й или 4й зеленый СД, то межвитковых замы-каний нет (6, 7 и 8 периодов соответственно ). Следует отметить, что резкое зату-хание колебаний может вызвать не только КЗ в обмотке, но и неисправность вто-ричных цепей, к примеру, пробой одного из диодов вторичных выпрямителей. К сожалению, такие неисправности трансформаторов, как пробой изоляции, обрыв высоковольтных диодов и т.п. FBTest обнаружить не способен. Пожалуй, это является единственным недостатком прибора. Использовать FBTest достаточно просто. Никаких кнопок или иной комму-тации у него нет. Включение производится кратковременным замыканием щупов. Индикацией включения служит светящийся 1й красный светодиод. При проверке жесткий щуп соединяется с общим проводом ( «массой» ) телевизора, а гибкий подключается к коллектору строчного транзистора. ( ЕСТЕСТВЕННО, ТЕЛЕ-ВИЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ!!! ). И по номеру и цвету светя-щегося светодиода делается вывод о работоспособности строчной развертки (см. табл.1). Если щупы замкнуть между собой, то загораются 2й зеленый и 3й красный СД одновременно. Эту особенность можно использовать для прозвонки цепей. Выключается прибор автоматически через 30 секунд после окончания послед-него измерения. Как уже было сказано, включение производится замыканием щупов. Питание устройства осуществляется от 3-вольтового литиевого элемента CR2032. Кроме проверки строчных трансформаторов, FBTest можно применять для определения КЗ-витков в отклоняющей системе или в трансформаторах импульсных источников питания телевизоров или мониторов. При этом щупы просто подключаются к проверяемой обмотке (в БП – К ПЕРВИЧНОЙ!). |
| --- | --- |