ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ТЕЛЕМАСТЕРА

Данный измерительный прибор создавался для выездных ремонтов теле аппаратуры и является доработкой авометра типа  DT182 .Суть доработки заключается  в следующем:

- Добавлена возможность определять  (индицировать) импеданс (или ESR) электролитических конденсаторов  (без демонтажа  из платы устройства)         с погрешностью измерения

От 0.1 до 0.5 Ом  :-10-20%

От 0.5 до 1.0 Ом :-10-15%

От 1.0 до 13 Ом    :0+5%

От 13 до  20 Ом  :+10+15%

напряжение измерения -50 мВ   40 КГц (100 КГц)  меандр.

2) Добавлена возможность определять (индицировать) индуктивность

От 0.5 до 10 мкГн :+5+15%

От 10 до 20 мкГн :+25%

А также проверять катушки импульсных трансформаторов  на наличие

короткозамкнутых витков

- Добавлена возможность определять (индицировать) ИК излучение  ПДУ.

4) Добавлена возможность включения \ выключения прибора дополнительной кнопкой, что позволяет существенно продлить срок службы элемента электропитания и фиксаторов переключателя режимов измерения.

ОПИСАНИЕ      РАБОТЫ  И  ПРАВИЛ       ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОМ

С помощью разъёма  к прибору подключается «пробник», состоящий из цилиндрического пластмассового обрезиненного корпуса , провода со штекером , «разрядника»-с одной стороны и собственно измерительных выводов с другой стороны - для измерения импеданса ( ESR) и индуктивности до 20 мкГн. Пробник- это гальванически развязывающий  насыщающийся трансформатор  с системой защиты , допускающий при измерении импеданса (или ESR) электролитических конденсаторов подключать  его к неразряженному конденсатору сетевого выпрямителя (фильтра) без нанесения ущерба прибору (подгорают только наконечники щупа) , «разрядник»-это резистор закреплённый  на жёстких выводах и находящийся внутри корпуса. Разрядник предназначен для «тихого» разряда конденсаторов сетевого выпрямителя (фильтра). Добавочное потребление тока ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОБНИКА  + 2 мА

Для индикации ИК излучения  ПДУ  в прибор встроен фото сенсор, расположенный  в       отверстии  гнезда для подключения штекера пробника для измерения импеданса (ESR).

ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ ПРИБОР  НАЖАТИЕМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  КНОПКИ  находящейся на боковой стороне прибора. Далее прибором пользуются как обычно, оперируя штатным переключателем .Все прежние штатные измерительные функции прибора сохранены.

Прибор переводится в режим измерения импеданса (ESR) автоматически, в момент подключения разъёма пробника к прибору. Все дополнительные Измерения проводятся на пределах ИЗМЕРНИЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 20В,  или на любом удобном пределе, но наиболее удобен предел 200В.

1

Определение импеданса  электролитических конденсаторов: Перевести  переключатель  режимов измерения в положение измерения постоянного напряжения  200В. Для исключения влияния паразитных наводок -Штатные щупы прибора (красный и чёрный) необходимо отключить от диагностируемого устройства . Подключить штекер пробника для измерения импеданса (ESR) в гнездо, расположенное на боковой стороне прибора. Показания прибора должны быть примерно 35В. При замыкании щупа  показания прибора должны быть равны 0 В.  Щупом подключиться к выводам конденсатора. Прибор покажет значение импеданса (ESR)   в Омах. Если к щупу подключить индуктивность – то прибор покажет значение индуктивности в мкГн.

2

Этим пробником можно определять наличие короткозамкнутых витков в TDKS .Суть метода заключается в следующем: если в исправную катушку импульсного  трансформатора искусственно ввести замкнутый виток, то это существенно повлияет на работу трансформатора. Если  в катушке уже имелись замкнутые витки, то добавление еще одного замкнутого витка существенно не повлияет на работу трансформатора  и на показания прибора. Так же этим пробником можно примерно определять расстояние до замыкания между проводниками печатных плат. Это очень помогает , например , находить неисправные I2C приемные устройства  с пробитыми «на землю» входами  адрес \ данные, или другие замыкания возникающие при монтаже компонентов на печатные платы.